多功能一体化体位固定架招标参数

| 多功能一体化体位固定架 | 1 | 一体化碳纤维底座 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 可用于头部、头颈肩部、颈胸部、腹部、盆腔、乳腺固定 |  |
|  | 1.2 | 长≥125cm、宽≥54cm、厚≥2cm |  |
|  | *1.3 | 配头脚方向头枕调节适配器，满足不同身高患者体位固定要求 |  |
|  | *1.4 | 配塑形垫定位器，使得塑形垫可以结合膜片进行固定，提高定位精度和摆位重复性 |  |
|  | *1.5 | 可配颈、胸、腹、盆腔膜片固定使用 |  |
|  | 1.6 | 体宽方向有调节档位≥3个，满足不同体型患者固定要求 |  |
|  | *1.7 | 能提供用于乳腺固定的面膜和体膜，体膜固定位置不应覆盖乳腺 |  |
|  | *1.8 | 可拆卸腹膜固定块高度≥4cm，摆位扣膜过程不受大腿内侧阻挡 |  |
|  | *1.9 | 可配卡销式真空袋固定 |  |
|  | 1.10 | 碳纤维板面部分穿透系数（6mv>0.98;15mv>0.988) |  |
|  | *1.11 | 底座表面印有摆位坐标线，边缘有刻度线 |  |
|  | *1.12 | 体膜固定条低于底板表面 |  |
|  | *1.13 | 可以通过适配条把底板固定到加速器床板上，底板背部适配条定位槽手臂支撑架需与底板通过固定装置连接为一体 |  |
|  | 2 | 手臂支撑架 |  |
|  | 2.1 | 用于胸部/腹部/乳腺放疗时上举手臂的支撑 |  |
|  | 2.2 | 主要材质 底板：碳纤维；手臂托：铝合金；碗托：POM工程塑料 |  |
|  | *2.3 | 手臂支撑架需与底板通过固定装置连接为一体 |  |
|  | 2.4 | 手臂支撑架需配置2个手臂托，左右各1个 |  |
|  | *2.5 | 手臂托调节档位：头脚方向≥5个；左右方向≥5个；前后方向高度≥6个 |  |
|  | *2.6 | 手臂托可旋转角度≥±80度 |  |
|  | 2.7 | 手臂支撑架需配置2个碗托，左右各1个 |  |
|  | 2.8 | 碗托支撑高度可调节档位≥6个 |  |
|  | *2.9 | 手臂支撑架底板每边碗托的定位孔≥18个 |  |
|  | 3 | 腿部固定装置 |  |
|  | 3.1 | 由碳纤维底板及膝部软垫组成 |  |
|  | 3.2 | 膝部软垫可根据体位固定要求选择增高垫，增高垫厚度为5cm |  |
|  | *3.3 | 膝部软垫在头脚采用连续滑动，一键锁紧结构设计 |  |
|  | 3.4 | 膝部软垫头脚方向调节距离≥45cm |  |
|  | *3.5 | 腿部固定装置底板厚度应与一体化碳纤维底座相等，保证膝部软垫能流畅地在头脚方向就行调节 |  |
|  | 4 | 体部摆位位置确认尺 |  |
|  | 4.1 | 材质：POM工程塑料 |  |
|  | 4.2 | 每组3个 |  |
|  | 4.3 | 高度≥10cm |  |
|  | 4.4 | 左右调节距离≥12cm |  |
|  | 5 | 透明头枕 |  |
|  | 5.1 | 一套共6个,分A-F不同高度五种规格,透明,精确定位 |  |
|  | 6 | 适配条 |  |
|  | 6.1 | 底板背面可供≥3个不同位置适配使用 |  |
|  | 6.2 | 能与科室现有加速器适配，把底座固定到加速器床板上 |  |