**复旦大学附属肿瘤医院需求参数**

**需求参数确认清单：（确认以下参数客观明确，非排他、非歧视，报价符合市场规律）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| / | 需求指标 | 参数范围 | 指标重要性 |
|
|
| 物资名称 | 一次性电凝切割器（多功能手术解剖器） | | |
| 设备功能用途 | 产品与高频手术设备连接，供临床高频手术时止血以及对组织进行消融、切割、电凝和吸引用 | | |
| 技术参数 | 涂层性能 | 电凝切割器（双极分离钳状、抓钳状电极）带涂层 | ★ |
| 电极头在锁合状态的啮合力 | 电极头在锁合状态的啮合力的声称值为40N，不应大于48N | ★ |
| 闭合力传递系数 | 手柄施加力与钳头闭合力之间的传递系数为0.1~1.0 | ★ |
| 表面粗糙度 | 电极头表面粗糙度Ra≤0.8μm |  |
| 硬度 | 电极头（针状、钩状、球状、铲状、分离钳状和抓钳状） 的硬度应不低于200HV0.2 |  |
| 商务参数 | 交货期 | ≤90天 |  |
| 付款方式 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 售后服务 | 质保期≥1年 | ≥1年 |  |
| 每套设备质保期过后续保的保修费用不超过原价的 % | 不高于原价7% |  |
| 提供预防性维护次数 | 不少于2次 |  |
| 市场价格 |  | | |

\*：满足请填√，不满足请填◊。指标按重要性分为“★”、“☆”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，☆代表优质优价指标，#代表重要指标，△则表示一般指标项。