1. [bookmark: _GoBack]血浆ctDNA检测流程简介：
监测时采用患者定制化引物panel对每位患者独有的16个ctDNA突变位点进行超高深度测序，能够检测低至0.01%低频的突变，特异性大于99.5%，可以精准、实时监测患者血浆中的ctDNA 变化，从而比传统方法更早期地发现肿瘤复发，以及快速进行疗效评估。

2. 技术参数：
2.1 检测方法:基于特定区域多重PCR扩增的双端测序
2.2 样本类型:全血或冻存血浆
2.3 技术参数：
ctDNA投入量： ≥10ng
目标区域最低测序深度：≥ 60000×
数据质量：Q30≥85%
送检血浆与首次送检配对样本SNP位点一致性：≥92%

3. 检测结果：
包括本次样本的ctDNA 的状态、ctDNA 含量以及受检者的历史ctDNA 监测结果和ctDNA 变化趋势图。本次样本检测到＜2个突变为ctDNA 阴性，检测到2-16个突变为ctDNA阳性，ctDNA含量单位为每毫升血浆中的平均肿瘤分子含量（mean tumor molecule per milliliter, MTM/mL）。

4. 报告周期：不超过14天

